        PAKIET 1
Cewniki IVUS

Lp.	Kod CPV	Nazwa kategorii	Nazwa towaru	Przewidywana ilość / na 12 miesięcy (szt.)
1.	33111730-07	Wyroby do angioplastyki	Sonda do badania IVUS / 1.Cewnik z głowicą mechaniczną o częstotliwości pracy 60MHz. / 2.Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm. / 3.Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej. / 4.Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0.014" i cewnikiem prowadzącym 5F. / 5.Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. / 6.Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi / ocenę położenia głowicy.	100
2.	33111730-07	Wyroby do angioplastyki	Wyciagarka (sanki): / 1.System jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną 60MHz. / 2.System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm	100

        PAKIET 2
Zestaw do rotablacji

Lp.	Kod CPV	Nazwa kategorii	Nazwa towaru	Przewidywana ilość / na 12 miesięcy (szt.)
1.	33111730-07	Wyroby do angioplastyki	Jednorazowe wiertła na potrzeby wymiany rotablacji kompatybilne z konsolą RotaPro; / średnice wierteł od 1,25mm; 1,50mm, 1,75mm; 2,00mm; 2,15mm; 2,25mm; 2,38mm; 2,50mm	10
2.	33111730-07	Wyroby do angioplastyki	Jednorazowy łącznik z załadowanym wiertłem do rotablacji kompatybilny z konsolą RotaPro: / średnice wierteł od 1,25mm; 1,50mm, 1,75mm; 2,00mm; 2,15mm; 2,25mm; 2,38mm; 2,50mm	30
3.	33111730-07	Wyroby do angioplastyki	Prowadniki rotablacyjne o końcówkach giętkich typu "floppy" i "extra support"	40

PAKIET 3
Prowadniki do pomiaru FFR

Lp.	Kod CPV	Nazwa kategorii	Nazwa towaru	Przewidywana ilość / na 12 miesięcy (szt.)
1.	33111730-07	Wyroby do angioplastyki	Prowadnik wieńcowy FFR: / Długość robocza prowadnika – 185cm. / Średnica prowadnika – 0.014" (≤0.36mm). / Długość końcówki widocznej w skopii – 3cm. / Znaczniki odległości – 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy). / Długość przewodu optycznego – 2m. / Zakres pracy – 45mmHg do 300mmHg	150

Nazwa i adres Wykonawcy	Miejscowość, data………………………..

### Ofertę cenową w każdym z pakietów należy przygotować wg załącznika:

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość zamówienia netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość zamówienia brutto	Oferowany przedmiot zamówienia	Nazwa wytwórcy/ Numer katalogowy
	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5x6)	8(5+7)	9	10
1.
2.
3.
4.
Razem	x	xx	xxx	xxx		xxx				xxx

Dostawa poszczególnych partii towaru w ciągu……………dni roboczych od złożonego zamówienia.

Podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej